## Slide 1: Применение двухканальной схемы в газовом хромато-масс-спектрометре для определения наркотических средств и их метаболитов Кинд Анатолий Владимирович Методист лаборатории ООО «Аналит Продактс» a.kind@analit-spb.ru (812) 372-57-40, 372-57-41

## Slide 2: Лаборатория компании «Аналит»
Основные виды деятельности лаборатории:
проведение как простых так и сложных уникальных анализов;
разработка, аттестация и адаптация методик анализа под задачу заказчика;
стажировка и обучение операторов оборудования;
демонстрация аналитических возможностей оборудования

## Slide 3: Методы пробоподготовки для определения различных наркотических средств и их метаболитов
Кислая экстракция
Щелочная экстракция
Кислотный гидролиз
Щелочной гидролиз
Без гидролиза
Дериватизация TMS
Без дериватизации
Дериватизация TFA
Дериватизация AC
Дериватизация PFP
Анализ GCMS

## Slide 4: Характерные хроматограммы
Пробы дериватизированные ТМС
Пробы не дериватизированные ТМС

## Slide 5: Хроматограмма пробы мочи

## Slide 6: Влияние перекрестного загрязнения на результаты идентификации
Хроматограмма с прибора после анализа ТМС производных
Хроматограмма с «чистого» прибора

## Slide 7: Влияние на результаты идентификации
299 m/z
TIC
299 m/z
TIC
Хроматограмма с прибора после анализа ТМС производных
Хроматограмма с «чистого» прибора

## Slide 8: Twin line: схема с двумя параллельными хроматографическими линиями
Испаритель 1
Испаритель 2
MS
Колонка 1
Колонка 2
GC

## Slide 9
Два устройства ввода пробы
Две хроматографические колонки
Отсутствие перекрестного загрязнения
Отсутствие мертвых объемов
Необходима высокоэффективная система вакуумирования.
1
2
1
2
1
2
Twin line: схема с двумя параллельными хроматографическими линиями

## Slide 10: Автодозатор Dual tower
Держатель на 150 проб
Возможность вводить пробы в оба инжектора
1
2
1
2

## Slide 11
Линия 1 для анализа триметилсилильных производных:
Спайсы TMS
ТГК TMS
Опиаты TMS
Линия 2 для анализа остальных наркотических средств:
Амфетамины TFA (AC, PFP)
Диазипины TFA (AC, PFP)
Барбитураты
ТГК
Опиаты
Применение двухканальной схемы для анализа веществ с различной пробоподготовкой

## Slide 12: Применение двухканальной схемы для подтверждающего анализа
Две колонки с различной полярностью
Исключение ложноположительных результатов даже без использования LC-MS/MS

## Slide 13
Библиотеки масс-спектров
NIST Library
Pfleger/Maurer/Weber Drugs and Pesticides
Wiley Library
GC/MS Forensic Toxicology Database
FAME library 240 компонентов, вкл. LRI
FFNSC 3000 спектров природных и синтетических ароматов
Metabolomics library (GC/MS Metabolite Mass Spectral Database)
Pesticide Library вкл. NCI библиотеку; содержит EI спектры 578 пестицидов и NCI спектры 383 пестицидов
VW-Shimadzu Additive MS library содержит спектры 700 фрагментов пиролиза (550оС) различных полимерных добавок.

## Slide 14
Библиотеки масс-спектров
GC/MS Forensic Toxicological Database
Специализированная база данных для судебной токсикологии

## Slide 15
Идентификация с использованием GC/MS Forensic Toxicological Database
Время удерживания
Rt
0
100
200
300
0
50
100
%
313
238
342
75
102
203
137
279
177
88
51
1.Время удерживания
3.Выбранные ионы
Triazolam
2. Масс спектр
.
Параметры идентификации в GC/MS Forensic Toxicological Database
GC/MS Forensic Toxicological Database
26.75
27.00
27.25
27.50
0.5
1.0
1.5
(x100,000)
238.00
313.00
342.00

## Slide 16
Состав библиотеки
Библиотека масс-спектров
CAS номер, молекулярная формула,молекулярный вес, индексы удерживания и структурная формула для каждого соединения
Файлы методов
16 типов файлов методов. Методы включающие все компоненты и методы для каждой категории и методы для все дериватов.
Форматы отчетов
2 типа формата отчетов
Книга содержащая все спектры библиотеки

## Slide 17
Зарегистрированные спектры в библиотеке
Категория I | Число спектров | Категория II | Число спектров
Наркотики | 591 | Чистые вещества | 208
 |  | TMS-производные | 204
 |  | TFA- производные | 179
Психотропные вещества | 274 | Чистые вещества | 156
 |  | TMS- производные | 111
 |  | TFA- производные | 7
Лекарства | 110 | Чистые вещества | 52
 |  | TMS- производные | 58
Пестициды | 36 | Чистые вещества | 36

## Slide 18
Индексы удерживания
При определении целевого компонента среди веществ, имеющих сходный масс-спектр, он может быть идентифицирован на основании данных об индексах удерживания, что повышает его точность определения. Информация для каждого компонента (индекс удерживания, ион, масс-спектр и т.д.) задается методом анализа, а время удерживания может быть с легкостью оценено при помощи функции автоматической оценки времени удерживания в программе GCMSsolution. .

## Slide 19: Обработка данных используя метод деконволюции в AMDIS
Обработка хроматограмм также возможна в программе AMDIS

## Slide 20: Анализ наркотических веществ, в том числе спайсов
Идентификация наркотических и психоактивных веществ в биологических жидкостях и волосах методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
Обнаружение метаболитов синтетических каннабимиметиков в моче, волосах и сыворотке крови методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
Обновление библиотек предоставляется
пользователям бесплатно.
Постановка методики и обучение персонала
Бесплатная методическая поддержка в течение всего времени использования
Поддерживается в наличии на складе
ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МИНЗДРАВА
GCMS-QP 2010 Ultra

## Slide 21: Комплексное решение: LC/MS/MS и GC/MS
Жидкостной хромато-масс-спектрометр LCMS-8040
Газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-QP 2010 Ultra

## Slide 22: Жидкостной хромато-масс-спектрометр LCMS-8040
Triple Quadrupole LCMS
диапазон определяемых масс, M/z — 10–2000
скорость сканирования, а.е.м./с — до 15 000
чувствительность (1 пг резерпина), S/N > 10000:1
скорость регистрации MRM — макс. 555 MRM/с

## Slide 23: Синхронное сканирование

## Slide 24: LC/MS/MS Method Package for Drugs of abuse
LC/MS/MS Method Package for Drugs of abuse
Метод полуколичественного и качественного анализа
на присутствие запрещенных препаратов

## Slide 25: LC/MS/MS Method Package for Drugs
Состав библиотеки:
87 наркотических соединений
105 психоактивных веществ
70 снотворных препаратов
Параметры синхронного сканирования для всех веществ содержащихся в библиотеке

## Slide 26: LCMS-8040
Для решения поставленной задачи мы предлагаем: сверхбыстрый высокочувствительный жидкостный хроматомасс-спектрометр с тройным
квадруполем LCMS-8040 с автодозатором (с возможностью охлаждения проб), специализированной колонкой, компьютером и источником бесперебойного питания.
Специализированные библиотеки масс-спектров в том числе практически значимых метаболитов каннабимиметиков, артефактов, некоторых исходных соединений и продуктов их гидролиза.
Обновление библиотек предоставляется
пользователям бесплатно.
Постановка методики и обучение персонала
Бесплатная методическая поддержка
Минимальный срок поставки 30 дней.
ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МИНЗДРАВА

## Slide 27: Приглашаем в лабораторию «Аналит»
Санкт Петербург, ул. Даля, д. 10 корпус Б Тел./факс: (812) 372-57-40, 372-57-41